# Brukerveiledning for Deconx desinfeksjonsrobot

**1. Starte Deconx DX1**

* Dra ut ledningen på høyre side og plugg den i en stikkontakt med 220V
* «Av/på-knappen» på maskinen vil nå lyseblått. Vri denne mot høyre
* Maskinen bruker litt tid på å starte opp, dekk til brannvarsler og ventilasjon
* Logg inn med brukernavn og passord
	+ Trykk på feltet under «Username»
	+ Skriv inn brukernavn
	+ Trykk på «use»
	+ Trykk på feltet under «Password»
	+ Skriv inn passord
	+ Trykk på «use»
* Trykk på «Log on» og vent litt
* Du vil nå se «Desinfisering»-siden

**2. Bytte/sjekke beholder for desinfiseringsvæske**

* Trykk på «Logg på/av» i menyen til venstre og trykk så på knappen «Dørlås» for å åpne dør til beholder for desinfiseringsvæske
* For å føre «sugerøret» opp/ned; dra ut sikkerhetspinnen og dra sugerøret opp/ned
* Åpne korken og sett inn ny kanne med kjemi à Før sugerøret ned til kannen
* Pass på at åpningen av kannen er dekket av «dekselet» rundt sugerøret

**3. Starte en desinfisering**

* Husk å lukke alle vinduer, dekke til ventilasjon og brannvarslere
* Trykk på «Desinfisering» i menyen til venstre
* Velg område
	+ Trykk på rullemenyen til høyre for «Omr.» og velg område
* Velg rom
	+ Trykk på rullemenyen til høyre for «Navn» og velg rom
* Type desinfisering – endres ved behov ved å trykke i menyen til høyre for «Type»
	+ Velg «Preventiv» for kortere desinfisering som brukes for å hindre utbrudd
	+ Velg «6log10» for en lengre prosess som gjerne brukes etter påvist smitte
* Sjekk at nødstoppknappen ikke er trykket inn og stikkontakten er plugget i veggen
* Når du er klar til å starte; trykk på «Start» nede til høyre og «OK» på meldingen som dukker opp
* Etter ca. 1 minutt starter prosessen. Forlat rommet og sørg for at døren er lukket og låst bak deg før prosessen starter

**4. Etter desinfisering**

* Vent til du mottar e-post/SMS med beskjed om at prosessen er ferdig
* Logg inn på [www.deconx.com](http://www.deconx.com/) for å se H2O2-verdier
* Man kan gå inn i rommet med enkel maske ved H2O2-verdier på 20 ppm eller lavere for å åpne vinduer og åpne opp for ventilasjonsanlegg. Det er viktig å få luftet ordentlig ut, da H2O2 kan være helseskadelig.
* Vent til H2O2-verdier er maksimum 5 ppm eller lavere for å gå inn i rommet uten maske
* **[VIKTIG!]** Husk å ta bort dekke fra brannvarsler
* Skru av maskinen ved å vri «av/på» knappen mot venstre
* Dra ut stikkontakten og lagre maskinen på ønsket sted

**5. Vedlikehold/support**

Bestilling av desinfiseringsvæske gjøres direkte fra hver institusjon til leverandør, send mail med bestilling til post@deconx.com

Ved behov for support på en av deres maskiner skal dere ta kontakt her:

Support telefon: (+47) 22 16 51 60  (Mandag – Fredag 08:00-16:00) eller E-post: support@deconx.com