# Kontroll av sterilisator

Sterilisator skal kontrolleres hver gang den brukes.

De fleste sterilisatorer viser oppnådd temperatur og steriliseringstid i eget display eller i form av utskrift når steriliseringen er ferdig.  Oppnådd temperatur og steriliseringstid føres inn i dette skjema, som en kontroll på at steriliseringen er riktig utført.

Krav til temperatur og steriliseringstid ved **tørrsterilisering**:

* 1600C i 2 timer
* 1700C i 1 time
* 1800C i 30 minutter

Krav til temperatur og steriliseringstid ved **vanndampsterilisering** (autoklavering):

* 1210C i 15 minutter
* 1340C i 5 minutter

Hvis sterilisatoren ikke oppnår riktig temperatur eller steriliseringstid, regnes dette som avvik. Sterilisatoren skal da ikke brukes før feilen er utbedret. Avvik skal meldes skriftlig i henhold til institusjonens avvikshåndtering.

Denne maskinen skal ha følgende temperatur og tid \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dato** | **Temp.:** | **Steriliseringstid** | **Sign.:** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |